附件二 
“焦化废水膜分离实验装置”需求及技术要求

1、 项目名称：焦化废水膜分离实验装置
2、 数量：1套
3、 具体要求
1、 实验装置内容

本套装置主要以膜分离方法为主要处理方法。处理流量为：10L/h，包含了超滤膜、纳滤膜、反渗透膜。

本装置手动控制，通过手动开启设备，设定参数。关键参数如温度、流量、电导率值需要显示。

所有装置均建设在可移动不锈钢框架上，可灵活移动；系统包括预过滤系统，两级膜处理系统；优选316L不锈钢针形阀及316L料液槽及耐压塑料1812膜壳，加装中空/卷式超滤膜、卷式纳滤膜、卷式反渗透膜，对料液的耐腐蚀性大大增强；选用双泵双组件，可用两种不同组件连续操作；系统特含PP线绕滤芯预过滤系统，以保护后级膜组件；无泄漏、料液泄漏量小；进口膜组件分离性能可靠；装置结构为不锈钢台式，配以小流量高压泵、无残留管路。

2、实验装置流程

本套装置工艺流程为：焦化废水经预过滤进入焦化废水槽1，经泵输送，控制流量进入膜组件，清液进入清液槽，浓液进入浓液槽。清液或浓液经泵输送，控制压力和流量进入第二级膜组件处理。也可将清液与浓液混合后经泵送回至焦化废水槽。


[image: image1.emf] 

P

F

F

P

F

 

F

1

2

2

2

2 2

3

3

2

2

2

2

6

4

4

4

4

5

5

6

7

8

 
1-焦化废水槽1      2-阀           3-隔膜泵及蠕动泵    4-流量计 

5-压力表          6-膜组件       7-清液槽            8-浓液槽

3、实验装置主要技术参数

1）材质：316L不锈钢；

2）电源：220±10V、50～60Hz；功率：＜150W；

3) 最高工作温度：50℃；正常工作温度：5～45℃；

4) 正常工作压力：中空超滤0.1~0.2Mpa；卷式超滤0.1～0.3Mpa；反渗透/纳滤0.4～0.6Mpa；最大工作压力：中空超滤：0.25Mpa；卷式超滤：0.35Mpa；反渗透/纳滤：1.0Mpa。
4、实验装置配置清单
	工艺名称
	设备
	规格
	数量

	膜组件
	中空纤维超滤膜
	UF-10；截留分子量10万
	2

	
	卷式超滤膜
	PS10-1812
	1

	
	卷式超滤膜
	PS50-1812
	1

	
	纳滤膜
	NF-1812
	1

	
	纳滤膜
	NF270-1812
	1

	
	纳滤膜
	NF2-1812（分子量500）
	2

	
	反渗透膜
	RO-1812
	2

	动静设备
	不锈钢料槽
	大于30L；材质：316L不锈钢（长×宽×高）：参考尺寸：30×30×35CM
	4

	
	不锈钢主机支架
	201不锈钢
	1

	
	预过滤外壳
	PP线绕滤芯过滤器
	1

	
	针型阀
	材质：316L不锈钢
	1批

	
	高压隔膜泵
	压力0.7MPa
	5

	
	膜壳
	1812
	4

	检测设备
	指针防震压力表
	0-1MPa
	3

	
	转子流量计
	φ3
	3

	
	电导笔
	TM-03
	4

	
	臭氧检测仪
	HD-P900臭氧气体检测仪（采样方式：泵吸式，流量可达1L/min；量程：0-5ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm（量程可选）；分辨率：0.01ppm、0.1pm、1ppm（分辨率与所选量程相关）；精度：2%FS具体传感器而定；响应时间：≤10S；恢复时间：≤10S；重复性：≤±1%；线性误差：≤±1%；工作温度：-40℃～70℃；工作时间：100小时（关泵）。
	1

	辅助设备
	一体式氧气、臭氧发生器
	SOZ-YOW-50G特点：①、本机内置无油空气压缩机、过滤装置，插电即可产生臭氧；②、本机内的氧气发生器以进口的制氧分子为吸附剂，用变压吸附法（PSA）将空气中的氧气与氮气分离，并滤除空气中的有害物质，从而获取符合医用标准的高浓度氧；②、本机内的强力臭氧发生器应用大规模IGBT集成技术，采用极其稳定、效率极高、超长寿命的钛金脱羟石英结构或脱羟石英结构放电单元（大环专利），空气冷却。④、臭氧量可调，噪音低；⑤、操作简便，随用随制，持续产生臭氧。组成：两组氧气发生器单元（进口UOP制氧分子）、电磁阀（进口）、切换板、气水分离器、无油空气压缩机；臭氧发生器单元、不锈钢外壳、电流表、进口150风扇、气体流量计、臭氧调节旋钮等；气源：氧气源（外接气瓶或制氧机）；空气源（外接空压机、干冷机）；参数：电源：220V50HZ；功率：550w；臭氧浓度：15～30g/m3(空气源）；60～1000g/m3(氧气源）；冷却方式：水冷0.2～0.5m3/h；参考外型：450×330×950mm；臭氧产量：55g/h；总功率：1900W；钛金管蜂窝，电路板IGBT模块；304不锈钢外壳，抗臭氧氧化器件；24小时连续使用；臭氧量可调；全新变频技术，冷却效果好，臭氧浓度高；防回水、智能报警、微电脑定时设计。

氧气发生器技术参数：氧气产量，＞10L/min；耗电量，≤0.1kW/h；工作压力，0.05-0.15Mpa；工作方式：连续运转；控制方式：手动,无人值守；进气量，0.5Nm3/min•台；进气露点，≤-15℃；工作环境温度，0-40℃；工作环境相对湿度，≤90%RH；氧气浓度＞90%；使用电源：220V/50Hz；参考尺寸：350*500*800mm
	1

	其他配套电气原件
	
	漏电保护器、旋钮开关、指示灯、电源线、信号线
	1批





P
F
F
P
F
F
1
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
6
4
4
4
4
5
5
6
7
8



